电子阴道镜参数要求

一、整机要求：

1、产品镜头和工作站同时在国内组合注册；

▲2、采用摇臂式显示支架，支持左右或上下调节显示器。

二、镜头性能要求：

1、镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和1080p高清视频成像功能，整机系统水平分辨率≥900TVL，空间分辨率：≥10 lpm, 图像几何失真度≤1%，色彩还原度偏差不超过：-5%~+20%；

2、放大倍数支持≥40倍，并可在打印报告中显示对图像的倍数进行标记；

3、有效操作距离应满足：≥200mm～300mm，视场范围满足：≥80mm(3X), ≥15mm(20X)，景深：≥20mm(5X), ≥4mm(20X)；

▲4、亮度可调的环形LED组光源，与镜头集成一体，30CM处光源照度≥5000Lux，色温范围：3000Kº~6000Kº

5、有快速自动聚焦和手动定位聚焦功能，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能；

▲6、由镜头按键控制计时，从“00:00”实时计时，采集图像及打印报告上均可显示计时时间；计时键可触发按检查流程时序自动图像采集功能；

▲7、通过镜头按键操作可实现：计时显示、自动图像采集功能、按时序回放采集图像功能和进入报告记录界面功能；

▲8、可“一键”进入观察检查操作界面，支持快速变倍观察图像及对检查前的工作距离进行定位；

9、具有白光三级成像模式，电子绿光三级成像模式，通过镜头按键控制；

10、人字形支架底座，适应各种类型检查床应用。

二、阴道镜工作站性能要求：

▲1、多功能操作台面，为检查和手术操作提供方便的放置平台；

▲2、隐藏式键盘鼠标托盘结构，更方便临床使用或维护

3、能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时序同屏显示（图像数量≥6幅），并支持镜头按键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联；

▲4、具有采集图像的智能质控管理功能，按质控流程自动采图和防治误操作提示，识别无效采图并标记；

5、具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像；

6、图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中;

▲7、提供阴道镜检查流程图像采集的智能质控管理和拟诊评估提示功能，能针对异常部位及活检部位提供轮廓和位置提示功能，须提供证明其功能的软件应用界面；

▲8、病历报告记录和报告打印支持宫颈、阴道、外阴病变术语和活检标注图功能，支持宫颈、阴道、外阴活检图像标注和报告打印功能；

9、可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,便于医疗纠纷的追朔；

10、可对阴道镜检查拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生等进行统计分析，统计结果可以饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

三、网络应用功能：

1、基于患者为中心的网络数据库系统，对不同阴道镜检查的数据进行统一管理。对患者的阴道镜转诊检查指征、所有的历史病例、诊断术语等进行规范化管理，保证患者数据的一致性局域网络；

2、支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）；

3、提供数据信息的自动备份与恢复功能;

4、为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性，在断网情况下，阴道镜也能支持单机运行，网络连通后单机阴道镜能自动恢复与服务器数据同步：

5、可选示教系统，支持阴道镜检查/LEEP手术治疗过程音视频同步传输给示教室，方便教学应用；

6、可选身份证模块，便于患者信息录入；

7、可选配叫号系统，便于患者的分流管理；

四、配置要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清镜头 | 1 | 个 |
| 2 | 支架组件 | 1 | 个 |
| 3 | 集成式底座 | 1 | 套 |
| 4 | 阴道镜工作站 | 1 | 个 |
| 5 | 显示器 | 1 | 套 |
| 6 | 无线鼠标、键盘 | 1 | 套 |
| 7 | 无线路由器 | 1 | 套 |
| 8 | 彩色激光打印机 | 1 | 套 |
| 9 | 电源线 | 1 | 根 |
| 10 | 连接线 | 1 | 根 |
| 11 | 接地线 | 1 | 根 |
| 12 | 保险管 | 2 | 个 |
| 13 | 镜头防尘罩 | 1 | 个 |
| 14 | 台车防尘罩 | 1 | 个 |
| 15 | 中文用户文件组件包 | 1 | 套 |