子午流注低频治疗仪参数

1、子午流注纳甲法开穴查询：即时开穴、定时开穴、某穴位未来五次开穴时间、任意时间开穴查询；

2、灵龟八法开穴查询：即时开穴、定时开穴、某穴位未来五次开穴时间、任意时间开穴查询；

3、病症查询：包括辨证分型、症候分析、治疗处方、穴位图示；

4、十四经穴位查询：部位、作用、主治、解剖、图形；

5、经外奇穴查询：部位、作用、主治、解剖、图形；

6、治疗时间设定；

7、时区设定；

8、真太阳时自动计算；

9、病症信息：≥13种；

▲10、多路治疗输出≥10路治疗输出，治疗强度1-99档可调，每路输出可单独调节强度；

11、脉冲频率分多档可调：单一频率、任选一挡固定频率不变、频率组、多档频率顺序输出；

12、治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于40ma；最大输出电压有效值≥17V，最大输出电流≥34 ma；最高输出频率：≥1000hz，（±15%误差），多档可调；

▲13、输出频率：低频输出，1.25hz～1khz 15档可调；

14、电源电压(电源条件220V)：电源适配器直流输出9～24V；

15、电源电流强度：不超过2A；

16、正常工作温度：5℃～40℃；

17、运输和保存湿度：≤80％；

18、具备操作指导演示教学视频；

19、显示屏：多点触控彩色触摸屏≥10寸；

▲20、移动台车支架：配备可拆卸分离式金属台车支架；

▲21、使用年限：≥6年（提供仪器说明书证明）。