双通道注射泵技术参数要求

- 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者

- 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.1-9999ml

- 快进流速范围：1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

- KVO：0.1-30ml/h，步进0.1ml/h

- ▲可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- ▲具有8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式和间断给药模式

- 具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。

- 3.0 英寸LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

- ▲动画导航式操作系统：优化操作指引信息，贴心辅助医护人员的操作，使医护人员更容易上手

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- ▲具备报警功能。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

- ▲在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- ▲压力报警阈值至少14档可调，最低75mmHg

- 信息储存：可存储至少2000条的历史记录

- 单通道注射时，电池工作时间≥5小时@5ml/h

- 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

- ▲防异物及进液等级IP34

- 整机重量不超过3.6kg，主机自带提手，方便携带

- ▲满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供第三方证明。

#### 配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 电源线 | 1根 |  |
| 3 | 说明书 | 1本 |  |
| 4 | 合格证 | 1张 |  |
| 5 | 固定夹 | 1套 |  |
| 6 | 保修卡 | 1张 |  |
| 7 | 快速操作手册 | 1张 |  |