电动综合手术床参数要求

电动综合手术床技术要求

- ▲手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。

- 手术床可选配电动平移功能，不可采用机械限位方式，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

- 手术床可选配腰桥功能，且腰桥为隐藏式双螺纹套杆结构，可实现现场升级安装，通过腰桥把手在床体两侧操作，避免医护人员在床梁下方操作的弯腰导致不方便使用。

- 手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。（提供原厂手册说明）

- 手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

- 手术床承重≥250kg。（提供医疗器械检测所检测证明）

- 手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

- 手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。

- 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；

- ▲头板和腿板可前后互换。

- 独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

- ▲同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

- ▲手术床台面最低高度≤600mm（提供证明文件）

- 手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件）

- 手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。

- 技术参数：

- 手术床长度≥2040 mm

- 手术床宽度≥520 mm

- 手术床升降行程≥350mm

- 台面前后倾角度：±25°

- 台面左右倾角度：±20°

- 背板折转角度：+80°/-40°

- 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

- 头板折转角度：+40°/-85°

- 基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器（带平移），托手架一对，麻醉屏架一个，碳钎维床板，骨科牵引架一套

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 头板 | 1 |
| 3 | 左腿板 | 1 |
| 4 | 右腿板 | 1 |
| 5 | 平移 | 1 |
| 6 | 记忆海绵床垫 | 1 |
| 7 | 线控器(带平移) | 1 |
| 8 | 轻型麻醉屏架(带夹持器) | 1 |
| 9 | 轻型托手架(一对) | 1 |
| 10 | 国标电源线(5m) | 1 |
| 11 | 骨科牵引架 | 1 |
| 12 | 碳纤维床板 | 1 |