**医用诊疗床参数要求**

 **技术参数：**

1.床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。

2.床体采用钢材烤漆材质，结实耐用。

3.床面至少分为头板和尾板两部分，头板角度可调，调节范围≥0°~63°。

4.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。

▲5.床体最大承重≥175kg，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告。

▲6.电机数量≥1个，床体电机负载≥8000N。

7.床面高度调节范围≥0~320mm。

8.防进液等级≥IPX4。

▲9.床面采用医用PVC皮革，需按GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》标准提供“皮肤刺激”项检测报告。

10.符合YY0571-2013《医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》标准要求，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告。

11.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。

12.外形尺寸（L\*W\*H）：2070mm\*1250mm\*（500~820）mm（±20%）。

13.床体净重：70kg（±20%）。

14.电源：AC220V、50Hz，输入功率：500VA。

1. **配置清单：**

1.床体，1台

2.说明书，1份

3.保修卡，1份

4.合格证，1份