多道心电图机功能要求

1.该产品可在电源交流100V～240V，50Hz/60Hz，室温5-40℃和相对湿度15%RH-95%RH 的环境下正常工作。

2.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。

3.导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能。

4.采用独特的高精度数字滤波器消除基线漂移和其他干扰，不对心电波形造成失真，抗基线漂移能力大大增强，便于波形判读。

5.设备内置存储器，存储病历不小于800例。

6.数据可通过USB口导入导出。

7.支持外接U盘可扩展存储空间，支持SD卡存储。

8.5 英寸屏 800×480 高清彩色液晶显示，触摸屏，操作简便。

9.机器轻巧便携，重量小于1kg（不含电池和记录纸)，便于查房和出诊使用。

10.显示信息：同屏显示12导心电波形。

11.主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息。

12.可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断。

13.记录模式：自动记录模式、手动记录模式、节律记录模式及R-R模式可供选择；具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择。

14.记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等。