多道心电图机招标参数

一、工作条件

1.1  该产品可在电源交流100V～240V，50Hz/60Hz，室温5-40℃和相对湿度15%RH-95%RH 的环境下正常工作

1.2  该产品标配适配器

二、ECG输入

2.1  ECG输入通道：12导联同步采集

2.2  导联选择：标准、Cabrera

▲2.3  输入阻抗:≥50MΩ(10Hz)

2.4  频率响应：0.01～300Hz(-3dB)

2.5  定标电压：1mV±2%

2.6  内部噪声：≤12.5μVp-p

2.7  时间常数：≥3.2s

▲ 2.8  共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭)

2.9  耐极化电压：±600mV

2.10 输入电流: ≤0.01μA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

三、波形处理

3.1  A/D转换：24 位

3.2  *采样率： 16000Hz

3.3  灵敏度选择： 2.5、5、10、20、10/5 mm/mV、AGC

3.4  *抗干扰滤波： 交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭

基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz

肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭

低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/100Hz/75Hz

采用独特的高精度数字滤波器消除基线漂移和其他干扰，不对心电波形造成失真，抗基线漂移能力大大增强，便于波形判读

3.5  自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量

3.6  自诊断功能：自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过欧洲CSE数据测试

四、接口与存储器

4.1  设备内置存储器，存储病历不小于800例

4.2  数据可通过USB口导入导出

4.3 支持外接U盘可扩展存储空间，支持SD卡存储

4.4 支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能；支持内置WIFI

4.5  双USB接口，网络接口, 电源适配器输入接口，SD卡槽

五、机器硬件参数

▲5.1  5 英寸屏 800×480 高清彩色液晶显示，触摸屏，操作简便

5.2  机器轻巧便携，重量小于1kg（不含电池和记录纸)，便于查房和出诊使用

5.3  显示信息：同屏显示12导心电波形

5.4  主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息

5.5  可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断

六、记录器

6.1  热敏式点阵打印机，采用高分辨率热点阵输出系统（垂直8点/mm，水平40点/mm），无需任何调整，记录频响 ≤300Hz

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s

6.3 记录模式：自动记录模式、手动记录模式、节律记录模式及R-R模式可供选择；具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择。

6.4 自动记录格式：

使用热敏记录仪时，可选：3×4、3×4+1R、3×2+2×3

使用 USB 打印机时，可选：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、1×12

6.5 记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m

热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页

6.6 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.7 支持打印短2.5s波形，中5s波形和长10s波形，更方便临床医生观察同一导联长时间心电波形走势

6.8  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

6.9  可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

▲6.10 具有自动心律失常延长打印功能

6.11  具备在无网格纸上打印网格功能

七、电源：交直流两用

7.1 *直流电源：内置可充电锂离子电池，并有专用电池充电电路及完善的电池管理和保护系统，充足后可正常工作时间8.5小时，手动模式下最多可打印5小时，自动模式下可打印至少500份病历，充分保证出诊和查房使用

八、软件功能

▲8.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言

8.2支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作

8.3 可直接外接打印机，通过A4纸打印12导心电波形和报告

8.4 可准确判定接触不良的电极并予以指示

▲8.5 支持多种文件格式（DAT、PDF、及选配格式SCP、FDA-XML、DICOM）的输出，心电数据可以通过网线、WIFI传输至PC软件，接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求

九、产品认证：

9.1 公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证,通过CE认证

9.2设计符合IEC/EN I类CF型安全标准，心电放大器全浮地。

9.3 产品入选《优秀国产医疗设备产品目录》

扩展功能

可接入心电数据管理系统：SE-1515数据管理软件，Smart ECG Net