设备主要参数

1、熏蒸温度:30℃～45℃；

2、熏蒸温度误差：±1℃；

3、安全保护功能：有超高温报警及保护功能，熏蒸仪具有两路独立温度传感器保护装置。实时监控温度的高低，有效避免烫伤情况发生。上限蒸汽温度报警：超过45℃时，有提示音；

4、具有定时功能,熏蒸时间5min—30min；

5、治疗结束提示音:当熏蒸时间结束，熏蒸仪应停止加热，并有提示信息；

6、防干烧功能：熏蒸仪具有防干烧功能，当药液位过低时，停止加热；白色指示灯熄灭；

7、单一故障保护：（1）熏蒸仪超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热，当温度降低到设定值以下，才可以恢复加热；（2）如果第一路保护装置失效，超过50℃时，第二路保护装置立即启动，停止加热；

8、水位功能：具有水位监测防干烧功能；

9、治疗温度控制方式：微电脑计算控制，温度智能模式，输出温度自动校正达到恒温状态；

10、报警、保护功能：时间、温度、断电、漏电等全自动智能保护处理；

11、蒸汽发生装置：智能防干烧温度检测一体化装置；

12、煮中药功能：具有预煮中药功能；

13、电源:~220V，50Hz；

14、一次性使用波纹管（免清洗、解决控感难题）；