## Sheet1
惠阳区中医院供应室耗材采购清单
序号 | 物品名称 | 规格 | 参数 | 单 位 | 预算采购数量 | 最高单价限价 （元） | 单价 报价 （元）
1 | 灭菌指示包装袋和卷 | 100mm*200m | 1、用途：带有高温压蒸汽灭菌和低温环氧乙烷灭菌色块，适用于医疗机构作为灭菌物品包装使用。 2、克重：＞70克/㎡医用透析纸。（可提供带CMA或CNAS资质的检测中心对于克重的检验报告复印件）。 3、剥离撕开时达到洁净要求，不会产生纸屑、破膜等造成无菌器械二次感染，透气性和阻菌性好，能形成有效的无菌屏障。 4、产品生产车间为十万级净化车间，以保证包装材料表面的洁净度。 5、剥离撕开时达到洁净要求，不会产生纸屑、破膜等造成无菌器械二次感染，透气性和阻菌性好，能形成有效的无菌屏障。 6、产品有效期为五年（可提供带CMA或CNAS资质的检测中心对于克重的检验报告复印件）。 7、产品有完整消毒产品卫生安全评价报告 | 卷 | 6 | 500
2 | 灭菌指示包装袋和卷 | 125mmx200m |  | 卷 | 2 | 650
3 | 灭菌指示包装袋和卷 | 55mmx200m |  | 卷 | 8 | 280
4 | 灭菌指示包装袋和卷 | 75mmx200m |  | 卷 | 6 | 380
5 | 灭菌指示包装袋和卷 | 150mmx200m |  | 卷 | 1 | 738
6 | 灭菌指示包装袋和卷 | 200mmx200m |  | 卷 | 1 | 950
7 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 100mm*70m | 1、用途：带有过氧化氢灭菌指示色块，具备包外化学监测功能，适用于医疗机构需过氧化氢灭菌的物品包装使用。（可提供带CMA或CNAS资质的检测中心对于克重的检验报告复印件） 2、包装袋经过过氧化氢灭菌结束后，包装内部过氧化氢残留量不大于4.25x10-9g/g（可提供带CMA或CNAS资质的检测中心对于克重的检验报告复印件） 3、符合消毒产品网上备案要求并提供完整的消毒产品卫生安全评价报告（可提供带CMA或CNAS资质的检测中心对于克重的检验报告复印件） 4、产品生产车间为十万级净化车间，以保证包装材料表面的洁净度。 5、产品有效期：五年。（可提供带CMA或CNAS资质的检测中心对于克重的检验报告复印件） | 卷 | 6 | 480
8 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 150mmx70m |  | 卷 | 2 | 738
9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 200mmx70m |  | 卷 | 5 | 950
10 | 灭菌包装无纺布（60g） | 60cm*60cm | 1、克重： 60g/㎡±1g，材质：100%聚丙烯原料，SMMMS五层复合而成。 2、出具的产品检验报告:微生物屏障性能检测符合《消毒技术规范》要求，灭菌后常温湿度下储存，无菌有效期≥180天。（可提供带CMA或CNAS资质的检测中心对于克重的检验报告复印件）。 3、适用于高温压力蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢等离子、低温甲醛灭菌方式，提供四种灭菌因子穿透性能验证报告（可提供带CMA或CNAS资质的检测中心对于克重的检验报告复印件） 4、提供无纺布物理和化学特性的检测报告，结果应符合GB/T19633 及 YY/T0698.2最终灭菌医疗器械包装材料等相关标准要求。 5、产品生产车间为十万级净化车间，以保证包装材料表面的洁净度。 6、可提供生产企业实验室检验设备校准报告，以证实检验设备被有效校准。 | 片 | 700 | 2.49
11 | 灭菌包装无纺布（60g） | 75cmx75cm |  | 片 | 1600 | 2.8
12 | 灭菌包装无纺布（60g） | 90cmx90cm |  | 片 | 1600 | 4.1
13 | 灭菌包装无纺布（70g） | 120cmx120cm | 1、克重： 70g/㎡±1g， 2、材质：100%聚丙烯原料，SMMMS五层复合而成。 3、出具的产品检验报告:微生物屏障性能检测符合《消毒技术规范》要求，灭菌后常温湿度下储存，无菌有效期≥180天。（可提供带CMA或CNAS资质的检测中心对于克重的检验报告复印件） 4、适用于高温压力蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢等离子、低温甲醛灭菌方式，提供四种灭菌因子穿透性能验证报告（可提供带CMA或CNAS资质的检测中心对于克重的检验报告复印件） 5、提供无纺布物理和化学特性的检测报告，结果应符合GB/T19633 及 YY/T0698.2最终灭菌医疗器械包装材料等相关标准要求。 产品生产车间为十万级净化车间，以保证包装材料表面的洁净度。 | 片 | 240 | 8.25
14 | 封包胶带 | 19mmx50m | 1、用于高温压力蒸汽、低温环氧乙烷等灭菌包的封包之用。保持器械包/辅料包固定良好，防止散包，同时减少斑马带的使用。 2、 材料：以医疗级美纹纸为基材，无毒性无刺激性，并具有良好的透气性能；背涂以进口耐高温压敏胶，粘性好，不易脱落，不残胶； 3、 用于棉布及无纺布、皱纹纸，医用透析纸等包装材料； 4、 尺寸：19mm*50m 5、 产品有效期：五年。 | 卷 | 150 | 25
15 | 色带架 | 309 | 1、用于与医用封口机配合可把生产日期、批号、有效期、保质期、操作员、流水号等信息直接印在包装袋或封口膜上。 2、产品具备高温稳定、安全无毒、耐化学腐蚀等特性，可匹配压力蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢低温等离子等常见灭菌方式，确保灭菌后标识完整可追溯。 | 个 | 1 | 150
16 | 57x30低温机打印纸 |  |  | 卷 | 10 | 8
17 | EPSON原装ERC-09色带架 |  |  | 个 | 5 | 55
18 | 封口机性能测试卡 | 高温 | 1、该产品用于测试封口机日带运行和封口密封性能。该产品适用于高压蒸汽灭菌纸塑袋的封口测试。建议测试温度为18O℃。 2、作用：用于检测医用封口机封口效果。适用于需要过氧化氢等离子体灭菌( 120℃ )卷和袋的封口测试;获取封口设备运行是否在预期确定限度内的证据，并同时形成文件记录过程的检测样式，用于对封口设备使用时性能参数的综合检测和记录，可直观显示封口效果和封口质量，突出显示其封口缺陷，配合封口设备自带的运行鉴定程序进行打印记录，及时发现封口问题并及时调整封口参数,使其满足正常的封口需要，保证其封口质量,并可存档作为以后对该批次封口产品封口效果的验证和追。 包装数量：200片/盒 | 张 | 200 | 4.5
19 | 封口机性能测试卡 | 低温 | 1、用途：该产品用于测试封口机日带运行和封口密封性能。该产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌物的封口测试。 建议测试温度为120℃。 2、作用：用于检测医用封口机封口效果。适用于需要过氧化氢等离子体灭菌( 120℃ )卷和袋的封口测试;获取封口设备运行是否在预期确定限度内的证据，并同时形成文件记录过程的检测样式，用于对封口设备使用时性能参数的综合检测和记录，可直观显示封口效果和封口质量，突出显示其封口缺陷，配合封口设备自带的运行鉴定程序进行打印记录，及时发现封口问题并及时调整封口参数,使其满足正常的封口需要，保证其封口质量,并可存档作为以后对该批次封口产品封口效果的验证和追。 包装数量：200片/盒 | 张 | 200 | 4.5
日期：